
表1项目基本情况

	建设项目名称
	数字减影血管造影机应用项目

	建设单位
	郑州市第一人民医院

	法人代表
	许金生
	联系人
	郭淼
	联系电话
	17603719399

	注册地址
	郑州市管城区东大街56号

	项目建设地点
	郑州航空港区院区内门诊楼三楼介入手术室

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设项目总投资（万元）
	2000
	项目环保投资（万元）
	80
	投资比例（环保投资/总投资）
	4.0％

	项目性质
	■新建 □改建□扩建 □其它
	占地面积（㎡）
	/

	应

用

类

型
	放射源
	□销售
	□I类 □II类 □III类 □IV类 □V类

	
	
	□使用
	□I类（医疗使用）□II类 □III类 □IV类 □V类

	
	非密封放射性物质
	□生产
	□制备PET用放射性药物

	
	
	□销售
	/

	
	
	□使用
	□乙 □丙

	
	射线装置
	□生产
	 □II类 □III类

	
	
	□销售
	                 □II类 □III类

	
	
	■使用
	  ■II类 □III类

	
	其它
	/

	1项目概况
1.1医院概况
郑州市第一人民医院（新乡医学院郑州第一附属医院，以下简称建设单位）建于1942年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性国家“三级甲等”医院，由院本部、郑州航空港区院区、航东社区卫生服务中心、商都路社区卫生服务中心组成的医疗集团。

郑州航空港区新院址位于郑州航空港经济综合实验区南区，遵大路以北、乔松街以西区域，占地294亩，规划床位1600张。于2012年3月立项，2013年7月获得可研批复，2014年2月获得初步设计批复，2014年4月正式奠基，2015年3月破土动工，计划2019年年底开诊营业。

1.2已有项目概况

郑州市第一人民医院的郑州航空港区院区为新建院区，目前已备案Ⅲ类射线装置有十台，医院现未开业，设备均未投入使用，郑州航空港区院区已有手续射线装置具体明细如表1-1所示：

表1-1  原有射线装置明细

序号

装置名称

型号
类别

台数

备案文号
1

CT机
西门子SOMATOM Force-Water
Ⅲ

1

备案文号为20194199000100000220，目前辐射安全许可证正在变更中，郑州市第一人民医院的郑州航空港区院区与郑州市第一人民医院共用一个辐射安全许可证。
2

DR机
飞利浦DigitalDiagnost4.1双板
Ⅲ

1

3

DR机
新东方1000

Ⅲ

1

4
胃肠机
岛津Sonialivision G4
Ⅲ

1
5
乳腺机
Selenia Dimensions
Ⅲ

1
6
骨密度仪
UNIGAMMA X-PAY PLUS
Ⅲ

1
7
曲面断层全景X光机
hyperion X9
Ⅲ

1
8
C型臂
西安集智JZ08

Ⅲ

1
9
移动DR
迈瑞Mobi Eye700
Ⅲ

2
郑州市第一人民医院于2014年12月22日取得原河南省环保厅颁发的辐射安全许可证，证书编号：豫环辐证[10518]；种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；有效期至2019年12月30日。辐射安全许可医用射线装置共18台，其中1台II类射线装置（数字减影血管造影机1台，位于东大街院区），17台Ⅲ类射线装置（其中有2台在航东社区，2台在商都路社区，其余均在东大街院区），均已履行环保手续，详见附件2。
1.3本次环评项目概况

为了满足该院区患者的诊疗需求，建设单位拟在新院区新购置2台数字减影血管造影机（以下简称DSA）。建设单位拟将2台设备安装在新建门诊楼三楼介入手术室（门诊楼建筑为地下一层，地上三层和四层，2间DSA机房所在位置均为地上三层）。具体明细如下表1-2所示：

表1-2本次环评射线装置明细

设备名称

型号

管电压（kV）

管电流（mA）

使用科室

生产厂家

数量
数字减影

血管造影机

待定

150
1000

门诊楼三楼介入手术室

待定
2

1.4任务的由来
    根据环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号<关于发布《射线装置分类》的公告>可判断本次评价的数字减影血管造影机为II类射线装置，依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单的规定，医用II类射线装置应当组织编制环境影响报告表。受郑州市第一人民医院委托，北京百灵天地环保科技股份有限公司承担了本项目的辐射环境影响评价工作。接到委托后，环评单位组织相关人员对现场进行了调查、监测和资料收集工作，并最终编写完成本项目的辐射环境影响报告表。

1.5评价目的

（1）对本项目拟建址区域进行辐射环境现状监测，掌握区域辐射环境现状水平；

（2）评价本项目在运行中对职业人员、公众人员及对环境带来的辐射影响；

（3）评价本项目采取的辐射防护措施的有效性，为主管部门的环保管理提供依据；

（4）对本项目采取的辐射防护措施进行优化、完善，把辐射环境影响控制在“可合理达到的尽量低水平”，并为建设单位保护环境和公众利益安全给予技术支持。

1.6项目地理位置、布局和周边关系图
1.6.1项目地理位置

郑州航空港区院区位于郑州航空港经济综合实验区南区，遵大路以北、乔松街以西区域，具体地理位置如图1.1所示，医院平面布置图如图1.2所示，DSA机房平面布置图如图1.3所示。

[image: image1.png]


[image: image15.png]TR

W

s

%

=

-

WEDSAINLE

o B S

TR




图1.1 医院地理位置图

1.6.2场所布局及周边关系图

本项目新建两台DSA机房均位于医院院内门诊楼三楼介入手术室（机房所在位置为地上三层结构），门诊楼北侧为医技楼，南侧为医院空地，西侧为花园，东侧为院内道路。

DSA1机房北侧为洁净走廊，南侧为洁净走廊，西侧为控制室及设备间，东侧为苏醒室，楼上为楼外平台，楼下（2F）为检验科；DSA2机房北侧为洁净走廊，南侧为洁净走廊，西侧为设备间，东侧为控制室及设备间，楼上为楼外平台，楼下（2F）为检验科。医院整体平面布置图如下图1.2所示，DSA机房平面布置图见下图1.3所示，门诊楼三楼平面布置图见图1.4所示，门诊楼二楼平面布置图见图1.5所示，门诊楼四楼平面布置图见图1.6所示。


[image: image2.png]Trn’;)\n




图1.2  郑州航空港区院区平面布置图

[image: image3.png]= g E o
[ i s U

i THRE THnE i #%
AN
pl.10]8 o iy
1021 L BAAE ey Hig21 =r
8400 il 8400
¥ || e 0 |
D342 — DsA1
= (ERIAR) - o~ (EEWE) S a
5 « ° g JQ Bz OL = ESE- I = o =
= i W& = = 1w - =]
ML = 5\ Ten I o E
I = o 8 521 53 b m
E Emg Bt
I = Wisz1 021 o1 1oy 52 i
B Ipvall [ w021
E:MW = g i j:
= = = e || BH8E sk s ,
[ LTI ;
i Rhsh Hsk i #
N w GE 2 dh i iR b1





图1.3  郑州航空港区院区新建DSA机房平面布置图
[image: image4.png]



图1.4  郑州航空港区院区新建门诊楼三楼平面布置图

[image: image5.png]o | e . w | on
L 4 fihga—Lpg

" - -

s

wr ¥ Iy

P T N P 3
-0 i,
Lo E| e g
il i _ "ol
d & o )
e g
) =
a a 5

b w s
w
E
F
z
B

& - R T Va1

o e g T e e = L = N =





图1.5  郑州航空港区院区新建门诊楼二楼平面布置图

[image: image6.png]______ ‘ ez g

.
v
ninad





图1.6  郑州航空港区院区新建门诊楼四楼平面布置图

表2 放射源

	序号
	核素名称
	总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数
	类别
	活动种类
	用途
	使用场所
	贮存方式和地点
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。
表3 非密封放射性物质

	序号
	核素

名称
	理化性质
	活动

种类
	实际日最大操作量（Bq）
	日等效最大操作量（Bq)
	年最大用量（Bq）
	用途
	操作

方式
	使用

场所
	贮存方式与地点

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

表4 射线装置
（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器
	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	加速

粒子
	最大能量

（MeV）
	额定电流（mA）/剂量率（Gy/h)
	用途
	工作场所
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）X射线机、包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大管电流（mA）
	用途
	工作场所
	备注

	1
	数字减影血管造影机
	II
	2
	待定
	150
	1000
	诊断治疗
	门诊楼三楼介入手术室
	拟购

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三) 中子发生器、包过中子管、单不包括放射性中子源

	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大靶电流（μA）
	中子强度（n/s)
	用途
	工作

场所
	氚靶情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	活度（Bq)
	贮存

方式
	数量
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

	名称
	状态
	核素名称
	活度
	月排放量
	年排放量
	排放口浓度
	暂存情况
	最终去向

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用Kg

2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6 评价依据

	1法规文件
《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行；

《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起施行； 

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号），2019年3月2日修正；

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部令第47号），2017年12月20日起施行；

《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号），2011年5月1日起施行；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日起施行；

《河南省辐射污染防护条例》，2016年3月1日起施行；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日起施行；
《关于发布《射线装置分类》的公告，2017年12月6日起施行。
2技术标准
《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）；

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；
《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）；
《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）；
《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》（GBZ176-2006）；
《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）。
3其它
（1）郑州市第一人民医院数字减影血管造影机应用项目环境影响评价委托书（郑州航空港区院区）；
（2）郑州市第一人民医院新建数字减影血管造影机应用项目设计图纸（郑州航空港区院区）；

（3）其它技术资料。




表 7 保护目标与评价标准

	1评价范围

根据《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的相关规定，确定以DSA机房外50m的区域作为评价范围。

2保护目标
本项目两台DSA机房均位于院内门诊楼三楼，DSA1机房北侧为洁净走廊，南侧为洁净走廊，西侧为控制室及设备间，东侧为苏醒室，楼上为楼外平台，楼下（2F）为检验科；DSA2机房北侧为洁净走廊，南侧为洁净走廊，西侧为设备间，东侧为控制室及设备间，楼上为楼外平台，楼下（2F）为检验科，均为医院内部医疗区域，无居民楼、行政办公等敏感目标，环境保护目标为郑州航空港区院区内DSA操作工作人员，非辐射工作医护人员和流动人员，除工作人员、医院医护人员外均为流动人群。
表7-1环境保护目标一览表
机房描述

方位

距离

房间功能
环境保护目标

人员情况
DSA1机房
东侧

相邻

苏醒室
公众人员

流动人员
南侧

相邻
洁净走廊
公众人员

医院医护人员

西侧

相邻
控制室及设备间
工作人员

辐射工作人员

北侧

相邻
洁净走廊
公众人员

医院医护人员

楼上（楼外平台）
相邻

空地
公众人员

流动人员
楼下（2F）
相邻

检验科
公众人员

医院医护人员

DSA2机房
东侧

相邻

控制室及设备间
工作人员

辐射工作人员

南侧

相邻

洁净走廊
公众人员

医院医护人员

西侧

相邻

设备间
公众人员

医院医护人员

北侧

相邻

洁净走廊
公众人员

医院医护人员

楼上（楼外平台）
相邻

空地

公众人员

流动人员
楼下（2F）
相邻

检验科
公众人员

医院医护人员

3评价标准
（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

B1.1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：

a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯平均），20mSv。本项目取其四分之一，取5mSv作为职业工作人员的剂量约束值。
B1.2.1实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：

a）年有效剂量，1mSv。本项目取其四分之一，本项目取0.25mSv作为公众人员的剂量约束值。
（2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）
4.7 介入放射学、近台同室操作（ 非普通荧光屏透视）用X 射线设备防护性能的
专用要求
4.7.1 透视曝光开关应为常断式开关，并配有透视限时装置。
4.7.2 在机房内应具备工作人员在不变换操作位置情况下能成功切换透视和摄影
功能的控制键。
4.7.3 X 射线设备应配备能阻止使用焦皮距小于20cm 的装置。
4.7.4 X 射线设备的受检者入射体表空气比释动能率应符合WS76 的规定。
4.7.5 X射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400μGy/h（按附录C图C.3的要求）。
[image: image7.png]WP

fiie

e

w0z

\\\\\\\n\%\%

e

\mﬁ\“&.\.\

\\\n\%\\%

e
e

\

%
% \
e

Y

N

WA

-
=
@





图C.3 介入放射学设备、近台同室操作的X射线机透视防护区测试点示意图
5 X射线设备机房防护设施的技术要求
5.1 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。
    5.2 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于下表要求。
X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度
设备类型
机房内最小有效使用面积
m2
机房内最小单边长度
m

单管头X射线机b
20

3.5

      b单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。
5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求：
不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于下表要求。
不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求
机房类型
有用线束方向铅当量mm

非有用线束方向铅当量mm

介入X射线设备机房
2

2

b）医用诊断X射线防护中的不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录D。

c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。

d）带有自屏蔽防护或距X射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5μGy/h时，可不使用带有屏蔽防护的机房。
5.4在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护， 应满足下列要求（其检测方法及检测条件按7.2和附录B中B.6的要求）：

a）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间 。

b）CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；其余各种类型摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量率 。

5.5机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。

5.6机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。

5.7机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯， 灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。

5.8患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

5.9每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表4基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mmPb。

个人防护用品和辅助防护设施配置要求

放射检查类型
工作人员

患者和受检者
个人防护用品

辅助防护设施

个人防护用品
辅助防护设施
介入放射学操作

铅橡胶围裙选配：铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、 铅防护眼镜

选配：铅橡胶手套

铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏

选配：移动铅屏风
铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具
/

（3）《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》（GBZ176-2006）

4 设计和材料的一般要求

4.1操作者的防护用品应设计成便于可以自行穿上和脱下。

4.2受检者的患者的防护用品应设计成使用方便，并能够由受检者和患者自己就能将其正确地放置在需要防护的部位上。

4.3有效衰减材料应分布均匀，并应含有高原子序数的元素。

4.4在正常使用情况下衰减性能不应有所变化。

4.5防护用品可接触到的所有外表面和内表面都应便于清洗和消毒。

4.6不应有可能接触到的有铅或铅化物的无覆盖层或无涂层表面。

13.2 应用中的检查

使用中的个人防护材料及用品每年应至少自行检查2次，防止应老化、断裂或损伤而降低防护质量。

13.3 使用年限的要求

个人防护材料及用品的正常使用年限为5年，经检查并符合防护要求时可延至6年。

《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128—2016）

 5.3.2对于工作中穿戴铅围裙的场合（如医院放射科），通常应根据佩带在围裙里面躯干上的剂量计估算工作人员的实际有效剂量。当受照剂量可能超过调查水平时（如介入放射学操作），则还需要在围裙外面衣领上另外佩带一个剂量计，以估算人体未被屏蔽部分的剂量。




表 8 环境质量和辐射现状
	1辐射环境现状监测

受郑州市第一人民医院委托，河南凯洁环保检测技术有限公司于2019年11月18日对该医院郑州航空港区院区数字减影血管造影机应用项目机房及周围辐射环境状况进行了监测。

1.1 监测因子

 测量新建数字减影血管造影机机房周边环境X-γ辐射剂量率。
1.2布点原则及监测点位布设
根据《医用X射线诊断放射防护要求》及《辐射环境监测技术规范》来选取布点，对机房四周以及医院本底辐射环境状况进行了监测，监测布点如下：

两台数字减影血管造影机机房监测点位主要为拟建机房东侧、拟建机房南侧、拟建机房西侧、拟建机房北侧、拟建机房中心处、拟建机房下方楼层、拟建控制室中心处、院内空旷处布设了监测点位，具体监测点位见图8.1。


[image: image8.emf]控制室 1

2

3 4

设备间

5

洁净走廊

12

下方楼层

拟建

DSA2

机房

拟建

DSA1

机房

洁净走廊

设

备

间

苏

醒

室

6

7

8

9

10

11

13


图8.1  DSA机房监测平面布置图

1.3监测方法及仪器

（1）X-γ辐射剂量率

仪器探头距地面1m，每10s进行一次读数，每个测点读10次。

监测仪器性能和参数如下表8-1所示。

表8-1  监测使用的主要测量设备及其性能参数

仪器名称

便携式辐射监测仪
仪器型号

AT1121
出厂编号

44594
证书编号

医字20190905-0374
检定依据

JJG393-2003

有效期

2019.09.18—2020.09.17
校准单位

河南省计量科学研究院
检定结论

合格

1.4 监测结果
表8-2 新建DSA机房周围X-γ辐射剂量率监测结果

编号

检测地点描述

检测数据（单位：nSv/h）
1
拟建DSA1机房东侧
123
2
拟建DSA1机房南侧
120
3
拟建控制室中心处
118
4
拟建DSA1机房西侧
119
5
拟建DSA1机房中心处
119
6
拟建DSA1机房北侧
120
7
拟建DSA2机房南侧
121
8
拟建DSA2机房东侧
120
9
拟建DSA2机房北侧
118
10
拟建DSA2机房西侧
119
11
拟建DSA2机房中心处
116
12
拟建DSA1机房下方楼层
117
13
拟建DSA2机房下方楼层
116
14
院区空旷处
107
注：1、位置：郑州市第一人民医院港区医院院内门诊楼三楼拟建介入手术室；

2、检测数据未扣除宇宙射线响应值，检测布点见图8.1。
1.5监测质量保证
合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。

监测仪器经计量部门检定，检定合格后方可使用。

每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用标准源对仪器进行校验。

由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。

监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

2监测结果分析

由表8-2的监测结果可以看出，郑州航空港区院区院内本底X-γ空气吸收剂量率为107nSv/h，该项目周围环境的X-γ辐射剂量率在（116～123）nSv/h之间，各监测点监测结果变化不大，在本底水平波动，无明显异常波动点。




表9项目工程分析与源项

	1工程设备和工艺分析

1.1工作原理

DSA，即数字减影血管造影技术，是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的一种检查方法，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科学手段于一体的系统。

DSA成像基本原理是采用时间减影法，将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。通过DSA处理的图像可消除其余影像，清晰地显示血管的精细解剖结构，在进行介入手术时更为安全。

1. 2设备组成

主要设备组成为：X射线球管、高频逆变高压发生器、金属影响增强器、数字图像处理器、床体系统等。

1.3工作流程
①工艺流程

诊断时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管，将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达上腔静脉，顺序取血测定静、动脉，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。


②产污环节

[image: image9.png]RARS. #

!

A AR R

!

AR, #24





2 污染源项描述

2.1建设阶段

本项目建设阶段主要工作为新建2间DSA机房，包括主体防护工程施工、房屋装修、电气设备安装及调试。建设阶段会产生施工噪声，施工扬尘、固体废弃物及废水。由于本项目施工期短，施工范围小，通过对施工时间段的控制以及施工现场管理等手段，施工期对环境产生的影响较小，并且该影响随施工期的结束而消除。

2.2运行阶段

2.2.1正常工况下

（1）放射性污染源分析
X射线是随机器的开、关而产生的，因此在关机状态下，不产生污染，在开机期间，X射线为主要污染因子。

（2）非放射性污染源分析

本项目在运行过程中，X射线会与空气作用产生少量的臭氧、氮氧化合物等有害气体，每间DSA机房内拟设置机械通风装置（带新风的中央空调或换气扇），在通风换气的措施下，设备曝光时产生的臭氧和氮氧化物对环境基本无影响。
2.2.2事故工况下

（1）安全联锁装置发生故障，人员误入正在运行的介入室而造成X射线误照射。

（2）工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离介入室，X线装置运行，会对工作人员或病人家属产生不必要的X射线照射。

（3）工作人员在介入室内为患者摆位或其它准备工作，控制台处操作人员误开机出束，发生事故性出束，对工作人员造成辐射伤害。

（4）设备控制系统出现故障，照射治疗不能停止，病人受到计划外照射。

（5）维修期间的事故，维修工程师在检修期间误开机出束，造成辐射伤害。

（6）DSA工作人员工作时不小心将头部、手部暴漏在照射野内，受到不必要的辐射。




表10 辐射安全和防护

	1项目安全设施

1.1实体屏蔽

本项目2间DSA机房均位于院内门诊楼三楼，机房屏蔽情况如下表10-1所示。
表10-1 本项目DSA机房实体屏蔽明细

机房
屏蔽措施
（GBZ130-2013）中相关要求
符合情况

2间DSA

机房

机房：8.4m（长）×6.7m（宽），机房面积为56.3m2。
机房内最小有效使用面积为20m2，机房内最小单边长度为3.5m；有用线束及非有用线束方向铅当量不小于2mm。

机房面积56.3m2大于20m2，机房内最小单边长6.7m大于3.5m，屏蔽防护铅当量均大于2mmPb当量。施工方案均能满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）要求。

四周墙体屏蔽墙厚：拟采用240mm实心砖+2mmPb硫酸钡涂料，约相当于4mmPb当量。

顶棚厚度：

拟采用150mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料，约相当于3.5mmPb。
地板屏蔽厚度：拟采用200mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料，约相当于4mmPb。
防护门材料及厚度：3mmPb当量。
观察窗材料及厚度：3mmPb当量。
备注
混凝土密度为2.35t/m3，硫酸钡水泥3.6t/m3，铅密度为11.3t/m3。
1.2其他防护措施

①机房门外应设置有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应设置闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动（门灯联锁）。

②射线机房均应设置有观察窗，便于观察患者和受检者状态。
③机房内不得堆放与设备诊断工作无关的杂物。机房应设置动力排风系统，保持良好通风。

④工作场所应配备便携式剂量率仪。
⑤射线机房应实行分区管理，机房划为控制区，严格限制无关人员进入，以避免不必要的照射；控制室为监督区，只有工作人员可以进入。
⑥医院应为DSA机房配备全套的防护用品（分体式铅衣、连体式铅衣、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅眼镜等），能够满足日常需要。并为辐射工作人员配备有个人剂量计，并定期送检，建立个人剂量检测档案。

⑦防护门与四周墙体搭接的长度须大于铅防护门与墙体间隙的10倍。

1.3个人防护用品

个人防护用品的配置必须完全满足受检者防护、特殊需要和事故应急处理的要求。郑州市第一人民医院郑州航空港区院区拟为本次项目配备的防护用品见表10-2。
表10-2  医院拟配备的防护用品清单

机房
项目
配置计划
标准要求
符合要求
2间DSA机房（每间机房）
工作人员个人防护用品

拟配备铅橡胶围裙、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅防护眼镜各4件（副）（均为0.5mmPb），介入防护手套4副（0.03mmPb）

铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜，选配：铅橡胶手套

满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）
工作人员辅助防护设施
拟配备铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏各1个（均为0.5mmPb），移动铅防护屏风1个（1mmPb）

铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏，选配：移动铅防护屏风

患者和受检者个人防护用品

拟配备铅橡胶性腺防护围裙或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子各1件（均为0.5mmPb）

铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子

医院计划为该项目配备8名辐射工作人员，并计划为每人配备个人剂量计，根据相关要求，医院拟配备X射线报警仪2台、X-γ辐射剂量监测仪1台。
2三废的治理 
臭氧和氮氧化物的产生是随着X射线的发生而产生的，本项目涉及的射线装置在使用时曝光时间很短，产生量极小，医院每间DSA机房采用机械通风，在机房顶部设置一个通风口，一个排风口，在通风换气的措施下，设备曝光时产生的臭氧和氮氧化物对环境基本无影响。

本项目使用射线装置过程中不产生放射性废水。医院拟配备的DSA装置采用数字摄像系统直接显像，不需要进行胶片的显影和定影等工序，因此，本项目射线装置在使用过程中不产生放射性废水及固体废弃物。




表11环境影响分析

	1建设阶段对环境的影响

    本项目在机房建设和设备安装阶段，不产生X射线，不会对周围环境产生辐射影响，也无放射性废物产生。
2运行阶段对环境的影响

本项目射线装置在运行阶段，主要污染物是X射线，其次是伴随X射线产生的少量臭氧和氮氧化合物等有害气体，随排风系统排出。根据场所的布局，实施分区管理，将操作间划定为控制区，其它毗邻区域划定为非控制区。

表11-1 医院拟为每间DSA机房防护情况一览表
机房名称
DSA1机房（DSA2机房）
机房的设计（净长×宽）
机房内净尺寸8.4m×6.7m×4.2m
四周墙体屏蔽墙厚
拟采用240mm实心砖+2mmPb硫酸钡涂料

（约4mmPb）
顶棚屏蔽厚度

拟采用150mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料

（约3.5mmPb）

地板屏蔽厚度
拟采用200mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料

（约4mmPb）。
防护门材料及厚度
3mmPb当量
观察窗材料及厚度
3mmPb当量
安全连锁
拟安装有门灯联琐装置，满足《医用X射线诊断放射防护要求》。
电离警示标志

机房门外设计有电离辐射警告标志、醒目的工作状态指示灯。
通风系统
机房内计划安装中央空调通风系统
紧急停机
设备自带1个紧急停机按钮
备注：实心砖密度为1.65t/m3，混凝土密度为2.35t/m3，硫酸钡水泥3.6t/m3，铅密度为11.3t/m3。

本项目两台DSA机房均位于院内门诊楼三楼，DSA1机房北侧为洁净走廊，南侧为洁净走廊，西侧为控制室及设备间，东侧为苏醒室，楼上为楼外平台，楼下（2F）为检验科；DSA2机房北侧为洁净走廊，南侧为洁净走廊，西侧为设备间，东侧为控制室及设备间，楼上为楼外平台，楼下（2F）为检验科，均为医院内部医疗区域。由于2台DSA机房大小、防护情况一致且DSA设备参数一致，故本项目仅选取DSA1机房内医生手术位、控制室内操作位、四周防护墙外30cm处、防护门外30cm处、楼上平台及楼下房间等位置作为本项目评价的关注点位。

在介入手术过程中，机头有用线束直接照向患者，不会直射到机房四周墙体、顶棚、防护门及铅窗，故预测过程中仅考虑受到的泄露辐射和病人体表散射的影响。同时，在采集模式下，医生不在机房内停留，故机房内医生手术位仅考虑透视状态下受到的辐射影响。








图11-1  各关注点示意图
2.1泄露辐射环境影响分析

泄露辐射剂量率按初级辐射束的0.1%计算，根据《辐射防护手册》第一分册（李德平、潘自强主编，原子能出版社，1987年），计算公式如公式11-1所示：


            
[image: image10.wmf]2

0

f

H

R

B

H

×

×

=

           （11-1）

式中：

   H—关注点处的泄漏辐射剂量率，µSv/h；

   f —泄漏射线比率，取0.1%；

   H0 —距靶点1m处的最大剂量率，透视状态下3.9×105µSv/h，摄影状态下1.1×106µSv/h；

   R —靶点至关注点的距离，m；

 B—屏蔽透射因子，按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）附录D中公式计算，公式如下：


[image: image11.wmf]g

ag

a

b

a

b

1

1

B

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

X

e


 （11-2）

式中：B—屏蔽透射因子；

     X—屏蔽材料铅当量厚度，mm；

     α、β、γ—保守近似取铅对150kV（主束）管电压X射线辐射衰减的有关的三个拟合参数。

本项目DSA1机房四周各关注点的泄露辐射剂量率计算参数及结果如下表11-2~11-3所示。

表11-2  DSA1机房四周关注点泄露辐射计算参数

关注点位
位置

屏蔽厚度

α

β

γ

B
医生手术位
机房内
2mmPb
1.757
5.177
0.3156
9.42×10-4
南侧墙外30cm处
洁净走廊
4mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.50×10-5
北侧墙外30cm处
洁净走廊
4mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.50×10-5
西侧墙外30cm处
控制室
4mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.50×10-5
东侧墙外30cm处
苏醒室
4mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.50×10-5
病人防护

门30cm处

洁净走廊
3mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.08×10-4
医生防护

门30cm处

控制室
3mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.08×10-4
观察窗外30cm处

控制室
3mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.08×10-4
二楼1m处
检查科
4mmPb
1.757
5.177
0.3156
1.50×10-5
楼顶平台30cm处
平台
3.5mmPb
1.757
5.177
0.3156
3.95×10-5
表11-3 不同模式下各关注点处泄漏辐射剂量率计算结果一览表

工作模式

关注点位

关注点位置描述

R
（m）

f

H0

(µSv/h)

B

H

(µSv/h)

透视

医生手术位
机房内
0.5

0.001

3.9×105
9.42×10-4
1.47
南侧墙外30cm处
洁净走廊
3.9
0.001

1.50×10-5
3.85×10-4
北侧墙外30cm处
洁净走廊
3.9
0.001

1.50×10-5
3.85×10-4
西侧墙外30cm处
控制室
4.7
0.001

1.50×10-5
2.65×10-4
东侧墙外30cm处
苏醒室
4.7
0.001

1.50×10-5
2.65×10-4
病人防护

门30cm处
洁净走廊
3.9
0.001

1.08×10-4
2.77×10-3
医生防护

门30cm处
控制室
4.7
0.001

1.08×10-4
1.91×10-3
观察窗外30cm处
控制室
4.7
0.001

1.08×10-4
1.91×10-3
二楼1m处
检查科
3.2
0.001

1.50×10-5
5.71×10-4
楼顶平台30cm处
平台
3.8
0.001

3.95×10-5
1.07×10-3
摄影

南侧墙外30cm处
洁净走廊
3.9
0.001

1.1×106
1.50×10-5
1.08×10-3
北侧墙外30cm处
洁净走廊
3.9
0.001

1.50×10-5
1.08×10-3
西侧墙外30cm处
控制室
4.7
0.001

1.50×10-5
7.47×10-4
东侧墙外30cm处
苏醒室
4.7
0.001

1.50×10-5
7.47×10-4
病人防护

门30cm处
洁净走廊
3.9
0.001

1.08×10-4
7.81×10-3
医生防护

门30cm处
控制室
4.7
0.001

1.08×10-4
5.38×10-3
观察窗外30cm处
控制室
4.7
0.001

1.08×10-4
5.38×10-3
二楼1m处
检查科
3.2
0.001

1.50×10-5
1.61×10-3
楼顶平台30cm处
平台
3.8
0.001

3.95×10-5
3.01×10-3
2.2病人体表散射辐射环境影响分析

   对于病人体表的散射的X射线可以采用反照射率法估算，引用李德平、潘自强主编的《辐射防护手册》第一分册－《辐射源与屏蔽》（[M]北京：原子能出版社，1987）。可按以下公式进行估算。

[image: image12.wmf]2

0

0

)

(

B

s

S

d

d

s

H

H

×

×

×

×

=

a

       （11-3）

式中：Hs—关注点处的患者散射辐射剂量率，µSv/h；

     H0 —距靶点1m处的最大剂量率，µSv/h；

     α—患者对X射线的散射比，α=a/400查《辐射防护手册 第一分册》P437表10.1得a=0.0016，故α=4×10-6（90°散射）；

     S —散射面积，取100cm2；

     d0—源与患者的距离，取0.3m；

     dS—患者与关注点的距离，m；


B—屏蔽因子，计算方法见公式（11-2），其中 α、β、γ—保守近似取铅对150kV（散射）管电压X射线辐射衰减的有关的三个拟合参数。

本项目DSA机房四周各关注点的散射辐射剂量率计算参数及结果如下表11-4~11-5所示。

表11-4  DSA1机房四周关注点散射辐射计算参数
关注点位
关注点位描述
防护铅当量

α

β

γ

B

医生手术位
机房内
2mmPb
1.791
5.478
0.5678
2.83×10-3
南侧墙外30cm处
洁净走廊
4mmPb
1.791
5.478
0.5678
6.72×10-5
北侧墙外30cm处
洁净走廊
4mmPb
1.791
5.478
0.5678
6.72×10-5
西侧墙外30cm处
控制室
4mmPb
1.791
5.478
0.5678
6.72×10-5
东侧墙外30cm处
苏醒室
4mmPb
1.791
5.478
0.5678
6.72×10-5
病人防护

门30cm处

洁净走廊
3mmPb
1.791
5.478
0.5678
4.20×10-4
医生防护

门30cm处
控制室
3mmPb
1.791
5.478
0.5678
4.20×10-4
观察窗外30cm处
控制室
3mmPb
1.791
5.478
0.5678
4.20×10-4
二楼1m处
检查科
4mmPb
1.791
5.478
0.5678
6.72×10-5
楼顶平台30cm处
平台
3.5mmPb
1.791
5.478
0.5678
1.67×10-4
表11-5 不同模式下各关注点处散射辐射剂量率计算结果一览表
工作模式

关注点位

关注点位置描述

H0

(µSv/h)
α

S

d0

（m）
dS

（m）
B

Hs

(µSv/h)
透视

医生手术位
机房内
3.9×105
4×10-6
100

0.3

0.5
2.83×10-3
19.62
南侧墙外30cm处
洁净走廊
4×10-6
100

0.3

3.9
6.72×10-5
0.0077
北侧墙外30cm处
洁净走廊
4×10-6
100

0.3

3.9
6.72×10-5
0.0077
西侧墙外30cm处
控制室
4×10-6
100

0.3

4.7
6.72×10-5
0.0053
东侧墙外30cm处
苏醒室
4×10-6
100

0.3

4.7
6.72×10-5
0.0053
病人防护

门30cm处
洁净走廊
4×10-6
100

0.3

3.9
4.20×10-4
0.048
医生防护

门30cm处

控制室
4×10-6
100

0.3

4.7
4.20×10-4
0.033
观察窗外30cm处
控制室
4×10-6
100

0.3

4.7
4.20×10-4
0.033
二楼1m处
检查科
4×10-6
100

0.3

3.2
6.72×10-5
0.011
楼顶平台30cm处
平台
4×10-6
100
0.3
3.8
1.67×10-4
0.020
摄影
南侧墙外30cm处
洁净走廊
1.1×106
4×10-6
100

0.3

3.9
6.72×10-5
0.022
北侧墙外30cm处
洁净走廊
4×10-6
100

0.3

3.9
6.72×10-5
0.022
西侧墙外30cm处
控制室
4×10-6
100

0.3

4.7
6.72×10-5
0.015
东侧墙外30cm处
苏醒室
4×10-6
100

0.3

4.7
6.72×10-5
0.015
病人防护

门30cm处

洁净走廊
4×10-6
100

0.3

3.9
4.20×10-4
0.135
医生防护

门30cm处
控制室
4×10-6
100

0.3

4.7
4.20×10-4
0.093
观察窗外30cm处

控制室
4×10-6
100

0.3

4.7
4.20×10-4
0.093
二楼1m处
检查科
4×10-6
100

0.3
3.2
6.72×10-5
0.032
楼顶平台30cm处
平台

4×10-6
100

0.3

3.8
1.67×10-4
0.057
2.3 DSA机房各关注点位受到的辐射剂量率之和


表11-6 不同工作模式下各关注点处总的附加剂量率计算结果一览表

工作模式

关注点位

关注点位置描述

泄露辐射剂量率（µSv/h）

散射辐射剂量率（µSv/h）

总的附加辐射剂量率（µSv/h）

标准（µSv/h）

是否满足

透视

医生手术位
机房内
1.47
19.62
21.09
400μGy/h

满足

南侧墙外30cm处
操作间
3.85×10-4
0.0077
0.008
2.5

满足

北侧墙外30cm处
污物走廊
3.85×10-4
0.0077
0.008
2.5

满足

西侧墙外30cm处
医患通道
2.65×10-4
0.0053
0.006
2.5

满足

东侧墙外30cm处
走廊
2.65×10-4
0.0053
0.006
2.5

满足

病人防护

门30cm处
污物走廊
2.77×10-3
0.048
0.051
2.5

满足

医生防护

门30cm处
DSA操作间

1.91×10-3
0.033
0.035
2.5

满足

观察窗外30cm处
DSA操作间
1.91×10-3
0.033
0.035
2.5

满足

二楼1m处
检查科
5.71×10-4
0.011
0.012
2.5

满足

四楼30cm处
ICU
1.07×10-3
0.020
0.021
2.5

满足
摄影

南侧墙外30cm处
洁净走廊
1.08×10-3
0.022
0.023
2.5

满足

北侧墙外30cm处
洁净走廊
1.08×10-3
0.022
0.023
2.5

满足

西侧墙外30cm处
控制室
7.47×10-4
0.015
0.016
2.5

满足

东侧墙外30cm处
苏醒室
7.47×10-4
0.015
0.016
2.5

满足

病人防护

门30cm处
洁净走廊
7.81×10-3
0.135
0.143
2.5

满足

医生防护

门30cm处
控制室
5.38×10-3
0.093
0.098
2.5

满足

观察窗外30cm处
控制室
5.38×10-3
0.093
0.098
2.5

满足

二楼1m处
检查科
1.61×10-3
0.032
0.034
2.5

满足

四楼30cm处
ICU
3.01×10-3
0.057
0.060
2.5

满足
通过估算预测可知，本项目DSA在运行情况下，机房四周各关注点剂量率在（0.006~0.143）μSv/h之间，满足医院规定的屏蔽体外表面30cm处剂量率不大于2.5μSv/h的目标管理限值要求。机房手术医生操作位处剂量率为21.09μSv/h，满足透视防护区测试平面上的空气比释动能率不大于400μGy/h的目标管理限值要求。

2.4 类比分析

本项目通过类比评价方法来预测本项目投运后的辐射环境影响。
（1）类比对象 

 本项目DSA机房的类比对象选取栾川县人民医院DSA机房，可比性分析详见表11-7。

表11-7 本项目与类比项目概况分析

参数名称
本项目

类比项目

单位名称

郑州市第一人民医院
栾川县人民医院

仪器型号

待定
UNIQ  FD20
管电压

150kV

150kV

管电流

1000mA

1000mA

屏蔽措施

机房面积为56.3m2；

四周墙体屏蔽墙：拟采用240mm实心砖+2mmPb硫酸钡涂料（约4mmPb）。

顶棚屏蔽：拟采用150mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料（约3.5mmPb）。

地板屏蔽：拟采用200mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料（约4mmPb）。

防护门：3mmPb当量

观察窗：3mmPb当量 
机房面积为48m2；

四周墙体屏蔽墙：240mm实体砖+40mm硫酸钡防护涂层（约4mmPb）。

顶棚屏蔽：150mm混凝土+40mm硫酸钡（约4mmPb）。

地板屏蔽：150mm混凝土+40mm硫酸钡防护涂层（约4mmPb）。

防护门：4mmPb当量

观察窗：4mmPb当量 
 由上表可知，本项目与类比项目具有一定的可比性，本项目设计方案的屏蔽条件与类比项目相比，郑州市第一人民医院四周墙体等屏蔽防护与栾川县人民医院基本一致，额定电压与额定电流一致，机房比类比项目略小，因此可用该医院在用数字减影血管造影机在最大工作状况下对周围环境的辐射影响来预测本项目建成后对周围环境的辐射影响。
（2）类比监测结果

栾川县人民医院DSA机房及其周围辐射剂量率监测结果见表11-8。内容引自栾川县人民医院数字减影血管造影机应用项目监测报告，监测单位为河南凯洁环保检测技术有限公司，监测时间为2019年1月18日。

表11-8  类比项目DSA机房周围X-γ空气吸收剂量率监测结果

编号

检测地点描述

检测数据（单位：nSv/h）

关机状态

开机状态

1
观察窗北侧外30cm处
120
147
2
观察窗中心外30cm处
120
147
3
观察窗南侧外30cm处
119
148
4

工作人员门西侧门缝外30cm处
120

143

5

工作人员门下门缝外30cm处
124

145

6

工作人员门东侧门缝外30cm处
124

144

7

设备间门北侧门缝外30cm处
126

148

8

设备间门下门缝外30cm处
125

147

9

设备间门南门缝外30cm处
124

148

10
污物门北侧门缝外30cm处
122

136

11
污物门下门缝外30cm处
124

136

12
污物门南侧门缝外30cm处
125

137

13
病人进出门西侧门缝外30cm处
126
175

14
病人进出门下门缝外30cm处
127
181

15
病人进出门东侧门缝外30cm处
128
206

16
机房东墙外30cm处
124

128

17
机房南墙外30cm处
126

129

18
机房西墙外30cm处
125

129

19
机房北墙外30cm处
128

130

20
谈话间
122

124

21
医生操作位
124

采集：418282
透视：57936
22
机房上方楼层处
124

164

23
机房下方楼层处
124

128

24
医院空旷处

111

注：1、位置：机房位于栾川县人民医院医技楼二层；

2、开机状态除医生操作位外均只在采集模式进行检测；
3、数据均未扣除宇宙射线响应值，检测布点示意图见图11-1。

[image: image13.emf]DSA

机房 （

UNIQ FD20

）

污物间

操作间

病人走廊

1

2

3

4 5

16

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

上方楼层

设备间

医生通道

预留房间

谈话间

17

18

19

20

21

23

下方楼层


图11-1  类比项目DSA机房验收监测布点图

 由监测数据可知，栾川县人民医院DSA机房周围采集模式下X-γ辐射剂量率范围为（124~206）nSv/h，最大值位于病人进出门东侧门缝外30cm处。DSA机房周围环境辐射剂量率满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中周围剂量当量率2.5μSv/h控制目标值。

DSA介入室内医生操作位透视模式下铅屏后X-γ辐射剂量率为57936nSv/h（即57.936μSv/h），满足透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400μGy/h的要求。
2.5 附加年剂量估算
根据该医院相关技术人员提供的资料与信息，结合现场监测及类比情况分析，该设备正常运行情况下，数据采集时平均每人需3~12s；透视时每台手术耗时约10~20min，医院每台数字减影血管造影装置每年约进行200例介入手术，故医护人员年接触透视时间为133.33h，摄影时间为1.34h。人员附加年有效剂量参照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）2000年报告附录A中给出的公式计算。

                 
[image: image14.wmf]T

k

´

´

´

=

t

D

H

-

E

g

g

γ

              （11-4）

式中：

HE-r—外照射附加年有效剂量，mSv/a；

Dr—外照射附加剂量率，µSv/h；

 t —年照射时间，h；

T—居留因子，职业人员全居留取1，公众成员部分居留取1/4、偶然居留因子取1/16；

k—有效剂量与吸收剂量换算系数，取1。

对于辐射工作人员：

根据类比结果，医生可以受到的最大附加辐射来自手术操作位，该医院为2台DSA机房配备8名工作人员轮流进行操作，2人一组，共分4组轮流工作，则每名工作人员每年所受到的附加剂量为：57936nSv/h×133.33h/4×10-6=1.93mSv/a（未穿铅衣）。
实际工作中，每名辐射工作人员均穿戴有铅衣等防护用品，每名工作人员受到的辐射剂量率低于1.93mSv/a，均低于本报告建议的剂量约束值。

对于公众人员：

根据类比结果估算可知，公众人员受到的年附加最大辐射剂量取病人进出门东侧门缝外30cm处数据（选取公众人员可能到达的位置），计算结果为：

（206-128）nSv/h×（133.33h+1.34h）×10-6=0.011mSv/a

因此对工作人员及公众人员造成的年有效剂量均低于本报告提出的5mSv/a及0.25mSv/a的年剂量约束限值的要求。

3事故影响分析

    本项目2台DSA属于II类射线装置，医院针对性的制定了相关的操作规程，在实际工作中可能发生的事故有以下几种情况：

（1）安全联锁装置发生故障，人员误入正在运行的诊疗室而造成X射线误照射。

（2）工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离诊疗室，X线装置运行，会对工作人员或病人家属产生不必要的X射线照射。

（3）工作人员在诊疗室内为患者摆位或其它准备工作，控制台处操作人员误开机出束，发生事故性出束，对工作人员造成辐射伤害。

（4）设备控制系统出现故障，照射治疗不能停止，病人受到计划外照射。

（5）维修期间的事故，维修工程师在检修期间误开机出束，造成辐射伤害。

（6）DSA工作人员工作时不小心将头部、手部暴漏在照射野内，受到不必要的辐射。

（7）设备控制系统出现故障，工作人员误入机房；操作间内玻璃老化或者机房防护门损坏未及时更换发，工作人员受到额外照射。

发生上述事故，按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条之规定，需立即启动应急方案，采取应急措施，并立即向当地生态环境主管部门、公安部门、卫生主管部门报告。

生态环境保护主管部门、公安部门、卫生主管部门接到辐射事故报告后，应当立即派人赶赴现场，进行现场调查，采取有效措施，控制并消除事故影响，同时将辐射事故信息报告本级人民政府和上级人民政府生态环境主管部门、公安部门、卫生主管部门。

县级以上地方人民政府及其有关部门接到辐射事故报告后，应当按照事故分级报告的规定及时将辐射事故信息报告上级人民政府及其有关部门。发生特别重大辐射事故和重大辐射事故后，事故发生地省、自治区、直辖市人民政府和国务院有关部门应当在4小时内报告国务院；特殊情况下，事故发生地人民政府及其有关部门可以直接向国务院报告，并同时报告上级人民政府及其有关部门。

禁止缓报、瞒报、谎报或者漏报辐射事故。

4 预防措施
（1）定期检查安全联锁装置，防止故障造成人员误入正在运行的诊疗室而造成X射线误照射。

（2）完善各项管理制度和事故应急预案；对辐射防护管理人员和操作人员进行必要的辐射防护知识培训并取得合格证。

（3）定期对设备进行维护保养，使设备处于保持良好的工作状态。

（4）设置每座DSA机房出入口内的所有区域为控制区，操作间为监督区，严禁无关人员进入上述区域。
（5）为每台DSA的辐射工作人员配备铅衣、铅帽、铅围裙等防护用品。




表12 辐射安全管理

	1辐射安全与环境保护管理机构的设置

医院成立了以余宏伟为组长的辐射安全与环境保护管理小组，负责全院辐射安全与防护监督管理工作，并规定了辐射防护管理小组工作制度及岗位职责。

2辐射安全管理规章制度

2.1关于辐射安全和防护专业知识及相关法律法规培训和考核
辐射防护负责人和辐射工作人员上岗前需参加生态环境部门推荐或认可的培训机构组织的辐射防护培训，经考核合格后方可上岗，并每四年接受一次再培训，不参加再培训的人员或者再培训考核不合格的人员，不得从事辐射工作。

医院拟为本项目拟新增8名辐射工作人员，目前辐射工作人员尚未到岗，医院承诺所配备的辐射工作人员取得辐射安全培训合格证书方可上岗。
2.2关于操作规程、岗位职责、辐射安全和安全保卫等制度
医院已制订了《数字减影血管造影机操作规程》、《防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安防措施》、《辐射安全管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《设备检修维护制度》、《监测方案》、《放射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射事故应急预案》等规章制度。

以上制度均针对DSA实际运行过程所制定，具有有效性、针对性、可操作性，医院承诺严格执行以上规章制度，责任到人，将放射事故和危害降到最低限度。
3辐射监测
医院制定有《监测方案》，在日常工作中，按照监测方案对辐射工作场所及辐射工作人员个人剂量进行监测。

3.1监测计划

医院的辐射监测方案包括辐射工作人员个人剂量监测、工作场所辐射水平监测，建立辐射监测记录或报告档案，妥善保存，接受生态环境主管部门的监督和检查。监测记录或报告应记载监测数据、测量条件、监测方法和仪器、监测时间和监测人员等信息。监测记录或报告应随本单位辐射安全和防护年度评估报告每年提交至辐射安全可证发证机关。

3.2个人剂量监测

遵循《职业性外照射个人检测规范》（GBZ128-2002）进行，医院定员8名辐射工作人员上岗必须配备个人剂量计，并按照不低于1次/季度的频度送到有相关资质的单位检测，个人剂量检测结果需归档保存，并建立个人剂量档案和辐射工作人员健康管理档案。
3.3工作场所监测

（1）监测范围：以工作场所为中心、半径50m的范围。监测点位至少包括新增DSA1机房及DSA2机房周围人员可达位置，尤其是机房四周、防护门外和操作间内；

（2）监测项目：X-γ辐射剂量率；

（3）监测频度：每季度至少监测一次。

3.4环境辐射水平监测

（1）监测范围：本项目所在院内门诊楼三楼，另外包括一个固定环境监测点（相对空旷的空地或绿地）；

（2）监测项目：X-γ辐射剂量率；

（3）监测频度：不低于1次/年；

如果监测结果异常，应立即停止辐射活动，并及时查找源头，采取有效措施及时消除辐射安全隐患，隐患未消除前不得继续开展辐射工作。

4辐射事故应急
医院应该制订《辐射事故应急预案》，辐射事故应急预案应当包括下列内容：

（一）应急机构和职责分工；

（二）应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；

（三）辐射事故分级与应急响应措施；

（四）辐射事故调查、报告和处理程序。

医院制定的辐射事故应急预案应具有可操作性。对突发放射性事故，医院应当坚持以预防为主，常备不懈的方针，建立和加强相应的监测、应急制度，做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。
5竣工环保验收内容建议

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目正式投产运行前，应及时委托有资质单位进行验收监测调查并自主完成竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。本项目建议的竣工环保“三同时”验收内容见表12-1。

表12-1 本项目建议的竣工环保“三同时”验收内容
序号
验收项目
主要内容
1
环保手续完善
环评文件及批复齐备，取得辐射安全许可证。
2
项目建设情况
实际建设的内容及规模与环评描述的一致。
3

屏蔽措施情况

机房内使用面积为56.3m2，机房内最小单边长度为6.7m；四周墙体为拟采用240mm实心砖+2mmPb硫酸钡涂料（约4mmPb）；顶棚

拟采用150mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料（约3.5mmPb）；地板屏蔽厚度拟采用200mm混凝土+2mmPb硫酸钡涂料（约4mmPb）；防护门及观察窗为3mmPb；满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），同时满足本报告提出的屏蔽防护要求。

3
剂量限值达标
满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中“剂量限值”的要求，也满足医院制定的职业人员5mSv/a和公众人员0.25mSv/a的剂量管理限制。
4
屏蔽能力达标

屏蔽墙和防护门外30cm处的辐射剂量率满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中规定的屏蔽体外表面30cm处剂量率不大于2.5μSv/h的标准限值，透视视防护区测试平面上的空气比释动能率约束值取400μGy/h。
5
安全防护设施
防护门上安装工作指示灯，安装门灯联锁装置。
6
警示标识

防护门外醒目位置张贴电离辐射警示标识和中文警示说明。
7
规章制度
制定各项管理规章制度并做到制度上墙。
8

监测计划
建立职业健康检查和个人剂量检测档案，落实日常环境监测，并详细记录；个人剂量按照要求佩戴并在规定时间内及时送检。
9

人员持证情况
辐射工作人员均需要参加辐射安全与防护培训，并取得合格证书后方可上岗。

10

防护用品
满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中患者和受检者个人防护用配备要求，铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、铅屏风等，同时配备辐射监测仪，个人剂量计等。
11

通风装置

依据本报告要求，在机房内安装中央空调通风系统

12
事故应急预案
按照制定的《辐射事故应急预案》及时演练，根据实际工作情况及时修订。



表13结论与建议

	1结论
（1）郑州市第一人民医院数字减影血管造影机应用项目，目的在于开展医学放射诊断、治疗，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用，本项目在认真落实本报告提出的辐射防护措施和建议，确保操作安全的前提下，符合“实践的正当性”的要求。
（2）本项目新建两台DSA机房均位于郑州航空港区院区内门诊楼三楼介入手术室（机房所在位置为三层结构），门诊楼北侧为医技楼，南侧为医院空地，西侧为花园，东侧为院内道路。周围无人员聚集处，本项目设备和房间的设置均考虑了周围的环境及人员居留情况，选址较为合理。
（3）结合医院提供的资料与信息，该设备正常运行情况下，结合类比报告，DSA工作人员年附加有效剂量最大为1.93mSv/a；公众成员受到的最大附加剂量不大于0.011mSv/a，均低于本报告建议的剂量约束值（职业人员年有效剂量不超过5mSv/a，公众年有效剂量不超过0.25mSv/a），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。
（4）医院按照要求制定有各项辐射安全防护管理措施，并计划为所有工作人员配备个人剂量计，以及铅衣、铅帽、铅围脖等防护用品，符合相关防护要求。

综上所述，郑州市第一人民医院数字减影血管造影机应用项目，符合正当化原则，工作人员及公众受到的年有效剂量均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量约束值”的要求。医院在进一步完善辐射安全与环境保护管理机构和各项制度的前提下，该项目对工作人员、公众和周围环境的辐射影响就可以控制在国家允许的标准范围之内。因此，从辐射安全和环境保护的角度而言，郑州市第一人民医院数字减影血管造影机应用项目是可行的。
2建议
（1）认真落实环评提出的管理措施和辐射防护措施要求，在实际工作中，不断完善各项管理制度与，使其科学、合理、可操作。进一步完善并修订医院的辐射应急方案，将本次新建项目应急预案与该医院原有的应急工作相结合，使得辐射应急方案具有可操作性。

（2）加强对操作人员的培训，辐射工作人员必须接受辐射安全防护培训，应严格做到持证上岗。
（3）落实监测计划，开展日常监测工作，并对监测结果进行存档。
（4）做好工作人员的个人剂量检测和健康检查，并建立健全辐射防护工作档案。发现个人剂量检测结果超出剂量约束值的，应当立即核实和调查，必要时将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。此外，项目运行后，如果辐射工作实际负荷超过本报告的预期计划，导致工作人员受照剂量有可能超出剂量约束值的，应加强个人防护，并进行跟踪调查，采取轮岗工作，必要时停止一线放射性工作。
（5）医院应按相关要求为本项目配备个人剂量报警仪和X-γ辐射剂量监测仪。
（6）医院应根据扩建项目内容及时更新辐射安全许可证。

（7）机房防护门外醒目位置张贴电离辐射警示标识和中文警示说明，防护门上安装工作指示灯，安装门灯联锁装置。

（9）按照制定的《辐射事故应急预案》及时演练，根据实际工作情况及时修订。

（10）项目运行后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的要求按时开展验收工作。

（11）根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）的要求，对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。



附  件

附件1委托书；

附件2医院辐射安全许可证正副本及原有环评验收手续；

附件3辐射安全防护管理小组文件；

附件4辐射安全管理规章制度；

附件5类比监测报告；

附件6监测报告及资质校准证书。

郑州市第一人民医院郑州航空港区院区位置





北





DSA机房所在位置























DSA2机房











DSA1机房





洁净走廊





北























病人通道





DSA2机房





DSA1机房





北











档案科





会议室





透视穿刺





患者就位





关机、止血





造影





消毒、麻醉





X射线、臭氧、氮氧化物





病人候诊、准备





向病人告知可能受到的辐射危害





病人进入机房、摆位





医生退出机房、开机拍片、图像采集





医生进入机房、脉冲透视并输送造影导管





医生退入机房、加压输送造影液，采集





治疗完毕，关机





北





4.7m





楼顶平台





3.8m





3.9m





4.7m





3.2m





3.9m





二楼检查科





  监测点位


  楼上监测点位


楼下监测点位










_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.vsd
�

�

￼�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

�

�

�

￼�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼�

文本�

�

1
A1�

�

1�

1�


_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

�

￼�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼�

�

�

￼�

�

�

�

�

�

￼�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼�

文本�

�

1
A1�

�

1�

1�

�


