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第一章 询价公告
河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院鞋类5台套检测仪器设备
采购项目询价公告
项目概况
河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院鞋类5台套检测仪器设备采购项目的潜在供应商应在河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院官网及获取采购文件，并于2026年6月23日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：HNXJX-2026-06-04
1.2项目名称：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院鞋类5台套检测仪器设备采购采购项目
1.3采购方式：询价
1.4预算金额及最高限价
	序号
	采购内容
	最高限价（人民币）

	1
	1.紫外线老化试验机
	32万元

	2
	2. 耐黄变化试验箱
	

	3
	3. 鞋子静态止滑试验机
	

	4
	4. 鞋子动态止滑试验机
	

	5
	5. 冰霜介面制造仪
	


1.5采购内容：鞋类5台套检测仪器设备采购，包含但不限于设备的供货、技术、制造、运输及保险、装卸、安装、调试、验收、检测、技术服务、培训服务、售后服务、税金及伴随的其他服务等。供应商报价不得超过对应设备的最高限价，否则视为无效报价。

1.6 交货期：合同签订后5日内。
1.7 合同履行期限：至质保期结束。
1.8 质保期：现场验收合格投入运行后起算，质保期不低于1年。
1.9 质量要求：符合国家或行业规定的合格标准要求，且满足采购人需求。
1.10 交货地点：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院指定地点，具体地址是河南省郑州市中原区建设路与西四环北质检大厦1楼。
1.11 是否接受进口产品：否

1.12 是否为只面向中小企业采购：否。
1.13 是否接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3本项目的特定资格要求：
1）根据《关于在招标采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目招标采购活动。【查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人名单；“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/”网站中查询“重大税收违法案件当事人名单”），“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询日期为磋商公告发布之日后，供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入响应文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）】。
2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中查询截图（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。
三、获取采购文件
3.1截止时间：2026年6月18日12时00分 至 2026年6月22日18时00分（北京时间）
3.2方式：网上获取
四、响应文件的提交
4.1时间：2026年6月23日上午9时30分(北京时间）
4.2提交方式
邮寄地址：中原区建设路与西四环北质检大厦9楼902
      邮箱地址：hnsxfy_bgs@163.com
五、响应文件的开启
5.1时间：2026年6月23日上午11时00分(北京时间）
5.2地点：郑州市中原区建设路与西四环北质检大厦9楼第一会议室（暂定）
六、发布公告的媒介及公告期限
本次采购公告在河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院官网上发布，公告期限为5个日历日。
七、其他补充事宜
执行节能、环保、中小企业优惠、监狱企业、残疾人福利企业等政府采购政策，具体政府采购政策落实情况详见采购文件。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
采购人：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院

地  址：中原区建设路与西四环北质检大厦9楼902

联系人：袁老师
电话：0371-86687816

项目联系人：梁老师
联系方式：0371-86687816

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院

地  址：中原区建设路与西四环北质检大厦9楼902

联系人：袁老师
电话：0371-86687816

项目联系人：梁老师
联系方式：0371-86687816

	2
	项目名称
	河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院鞋类5台套检测仪器设备采购采购项目

	3
	项目编号
	HNXJX-2026-06-04

	4
	采购内容
	鞋类5台套检测仪器设备采购，包含但不限于设备的供货、技术、制造、运输及保险、装卸、安装、调试、验收、检测、技术服务、培训服务、售后服务、税金及伴随的其他服务等。

	*5
	交货期
	合同签订后5日内。

	*6
	质保期
	现场验收合格投入运行后起算，质保期不低于一年。

	7
	质量要求
	符合国家或行业规定的合格标准要求，且满足采购人需求。

	8
	交货地点
	河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院指定地点，具体地址是河南省郑州市中原区建设路与西四环北质检大厦1楼。

	9
	政策落实
	（1）落实中小企业、监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策。
本项目所属行业： 工业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：10%。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。
参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（3）依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商应通过主管部门建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询获证产品相关情况，并提供所投产品查询截图附于投标文件中。
（4）信用信息查询及使用：采购人于投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。供应商应于投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录，将查询的信用记录结果网站截图附在投标文件内，此网页截图仅为评审时参考依据，具体以采购人查询为准。

	10
	*供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
1）信用信息查询及使用：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人名单；“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/”网站中查询“重大税收违法案件当事人名单”），“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询日期为磋商公告发布之日后，供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入响应文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）】。
2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中查询截图（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。

	11
	是否接受
联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	12
	法律适用
	采购人、供应商、评审专家的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部及河南省政府采购有关法律法规的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

	13
	*实质性要求和条件
	以下内容为采购文件的实质性要求和条件，供应商存在下列情况之一的，投标无效：
（1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的，或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；
（2）不具备采购文件中规定的资格要求，资格审查不合格的；
（3）报价不唯一，出现有选择的报价或替代方案的；
（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标有效期不足的；
（6）交货期及质保期不满足采购文件要求的；
（7）质量要求不满足采购文件要求的；
（8）交货地点不满足采购文件要求的；
（9）付款条件不满足采购文件要求的；
（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理；
（12）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	14
	投标语言
	供应商提交的响应文件以及供应商与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提供的外文资料应附有相应中文译本，并以中文译本为准。

	15
	计量单位
	除在询价通知书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

	16
	投标报价
	根据询价通知书规定的服务范围，供应商应对询价项目进行总报价。供应商的报价应是询价通知书所确定的招标范围内的全部服务内容的价格体现：
（1）包括手续费、税收以及服务人工费等一切费用。报价均应已包含国家规定的所有税费。供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。供应商未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。对询价通知书中未详细列明的，但为保证项目正常运行所需要的所有费用均计入询价响应文件总价中。
（2）报价人必须按照附表规定的报价格式填写相应价格，并按固定单价进行报价，合同期内清单中相应单价不应变动；
（3）报价人所报项目单价中已包含相关的税费、利润等一切费用；

	17
	投标货币
	人民币

	18
	项目预算
	本项目预算金额为叁拾贰万元整人民币元（￥320000.00），供应商投标报价超出预算的按无效标处理。

	19
	投标有效期
	60日

	20
	资格证明材料
	参加本项目政府采购活动的供应商应具备政府采购法二十二条和本项目采购文件规定的条件，应当提供以下要求的证明材料。
（1）资格申明（提供资格申明）；
（2）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的企业法人营业执照副本或法人证书或其他组织、自然人的有效证照）；
（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（出具书面声明）；
（4）信用信息查询（【查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人名单；“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/”网站中查询“重大税收违法案件当事人名单”），“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询日期为磋商公告发布之日后，供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入响应文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）】）；
（5）提供“国家企业信用信息公示系统”中查询截图（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。
（6）国家法律法规及相关办法规定的从事此类项目的所需具备的一切资格（如有）。
【以上各项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。

	21
	响应文件份数
	正本壹份，副本贰份。

	22
	签字、盖章要求
	响应文件应由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位印章。

	23
	封套上应载明
的信息
	项目名称：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院鞋类5台套检测仪器设备采购采购项目
项目编号：HNXJX-2026-06-04
投标单位：
地    址：
年     月     日    时   分前不准启封（规定的投标截止时间前）

	24
	投标截止时间
	2026年6月23日上午9时30分（北京时间）

	25
	提交响应文件地点
	中原区建设路与西四环北质检大厦9楼902

	26
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：同递交响应文件地点。

	27
	*询价小组
	依法组建3人及以上单数的询价小组，除国务院财政部门规定的情形外，其成员由河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院专家库中随机抽取的评审专家和采购人代表组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	28
	成交结果公告
发布媒介
	河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院官网

	29
	签订合同
	采购人应当自成交通知书发出之日起3日内，按照询价通知书和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

	30
	接收质疑函
的方式
	供应商应在法定质疑期内以书面形式向采购人、采购代理机构递交质疑函原件（不接受邮寄、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

	31
	质疑函接收
联系事宜
	接收单位：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院

地  址：建设路与西四环北质检大厦9楼902

联系人：袁老师
电  话：0371-86687816

	32
	付款方式
	货款两次付清，签订合同后3个工作日内，甲方支付合同金额的90%，货物验收完成后的7个工作日内，支付剩余合同金额的10%。


第四章 项目需求
一、采购内容及主要商务需求
1.1采购内容：鞋类5台套检测仪器设备1套，包含但不限于设备的供货、技术、制造、运输及保险、装卸、安装、调试、验收、检测、技术服务、培训服务、售后服务、税金及伴随的其他服务等。

1.2交货期限：合同签订后5日内。
1.3交货地点：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院指定地点；具体地址是河南省郑州市中原区建设路与西四环北质检大厦1楼。
1.4质保期：设备的质保期为现场验收合格投入运行后起算，质保期不低于1年。
在质保期内的质量问题，乙方应负责免费尽快更换，因维修所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费均由乙方承担。给甲方造成损失的，应赔偿相应损失，同时更换设备的质保期将延长至重新投运3个月。
1.5付款方式：货款分1次付清，签订合同后，乙方开具全额发票，甲方收到发票后支付合同总额。
1.6 包装、运输和贮存
1.6.1涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。
1.6.2除合同另有约定外，供方负责办理将货物运抵规定的交货地点，并装卸、交付至需方的一切运输事项，相关费用应包含在报价价款中。
1.6.3除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，供方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时需方可以要求供方在履约验收环节出具检测报告。
1.6.4供方在运输到达之前应提前通知需方，并提示货物运输装卸的注意事项，需方配合供方做好货物的接收工作。
1.6.5如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由供方承担。
1.6.6随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合需方要求。如果法律、法规另有规定或合同中另有约定的按规定或约定执行。
1.7售后服务
设备的质保期为现场验收合格投入运行后起算，仪器设备整体质保期不低于1年，质保期内对非人为损坏进行免费维修。质保期内出现问题， 24  小时响应，需要现场服务的，在接到电话通知 24 小时内自带配件上门服务， 7 日内维修完成。所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费、运输（邮寄）费均由乙方承担。若主机主要或关键部件出现故障，须更换主机，一切费用由乙方承担。维修用品及配件在 7 个工作日内达到维修地点。给甲方同时更换的设备(配件)质保期自更换之日起重新计算，质保期为合同约定期限。质保期内造成损失的，应赔偿相应损失。提供终生维护服务。乙方承诺质保期后，所售仪器/设备自停产之日起至少有3年的备件供应。维修用备品应能在 7 个工作日内到达维修地点，维修服务只收取成本费。设备主机需返厂维修，乙方应向甲方提供相同型号的备用设备使用，直至原设备维修合格返回甲方。
二、 技术需求：
2.1货物用途说明：主要用轻纺产品功能检测。

2.2货物技术参数：

2.2.1技术要求和功能要求：

（一）紫外线老化试验机

1. 用途

用于皮料、塑料、橡胶、织物等非金属材料在模拟紫外线辐射环境下的耐老化性能测试，考核材料在光照条件下发生的变色、褪色等老化现象。

2. 技术参数要求

	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	内箱有效容积
	不小于600×400×350mm（长×宽×高）

	2
	内箱材质
	SUS304不锈钢或同等耐腐蚀材质

	3
	紫外光源
	荧光紫外灯管，波长范围满足UVA（315～400nm）或UVB（280～315nm）波段要求，灯管品牌不限

	4
	计时器
	具备LED或同等显示方式，计时范围不低于99小时

	5
	空气循环系统
	具备强制空气循环装置，保证箱内温湿度均匀

	6
	保护装置
	具备过载保护等安全防护功能

	7
	整机外形尺寸
	满足实验室安装空间要求（参考：约650×400×550mm）

	8
	整机重量
	满足常规实验室承重要求

	9
	额定电压
	AC 220V 50Hz（或支持同等级别电源）

	10
	适用标准
	至少符合ASTM-D1148、HG/T3689等标准


3. 其他要求

设备应配备完整的操作说明书及维护保养资料。

供应商应随设备提供具备相应资质的第三方校准/检定证书。

（二）耐黄变化试验箱

1. 用途

用于仿真阳光紫外线辐射及温度作用下，测定白色或浅色材料（如帮材、底材、皮革、橡胶、织物等）的耐黄变性能。设备宜兼具老化试验及烘箱使用功能。

2. 技术参数要求

	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	内箱有效容积
	不小于600×500×750mm（宽×深×高），容积不低于200L

	2
	内箱材质
	镀锌板或同等耐腐蚀材质

	3
	外箱材质
	冷轧钢板喷塑处理或同等防护处理

	4
	温度范围
	常温+10℃～70℃（或覆盖该范围的更宽区间）

	5
	光源
	耐黄变专用光源，功率不低于300W，品牌不限-

	6
	时间设定
	1～999分钟可调（或覆盖该范围的更宽区间）

	7
	温度控制
	数显式或同等显示控制方式

	8
	电源
	AC 220V，功率满足设备正常运行要求

	9
	整机重量
	满足常规实验室安装及移动要求

	10
	适用标准
	至少符合ASTM-D1148、AATCC16、HG/T3689等标准


3. 其他要求

设备应配备可调节隔层、移动脚轮等附件。

供应商应提供产品说明书、售后服务协议、设备定期保养指南等资料。

供应商应随设备提供具备相应资质的第三方校准/检定证书。

（三）鞋子静态止滑试验机

1. 用途

用于测定鞋底与不同介质（如木板、PVC、瓷砖等）之间的静态摩擦系数，以判定鞋子的静态止滑性能。

2. 技术参数要求

	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	静态接触时间
	0～5s可调（或覆盖该范围的更宽区间）

	2
	垂直传感器量程
	不低于1.25kN

	3
	水平传感器量程
	不低于0.8kN，数量不少于2个

	4
	数据采集速率
	不低于1000数据点/秒/通道

	5
	数据通道数
	不少于4通道

	6
	整机尺寸
	满足实验室安装空间要求

	7
	整机重量
	满足常规实验室承重要求

	8
	电源
	支持220V 50Hz/60Hz（或覆盖该范围的供电制式）

	9
	适用标准
	至少符合HG/T 3780《鞋类通用试验方法防滑性能》、ASTM F609等标准


3. 其他要求

设备应具备传感器校准功能，操作便捷。

供应商应随设备提供具备相应资质的第三方校准/检定证书。

（四）鞋子动态止滑试验机（整鞋动态防滑性能试验机）

1. 用途

用于测试成鞋或鞋底在不同测试介质（如瓷砖、PVC、钢板等）上的动态防滑性能，模拟人行走时的受力与运动状态，测量鞋与测试面之间的摩擦力，计算动/静摩擦系数。

2. 技术参数要求

	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	测试模式
	至少支持后跟向前滑动、前掌向后滑动、水平整鞋滑动三种模式，可自定义测试流程

	2
	垂直力系统量程
	0～1000N（标准测试范围100～600N可调），示值误差≤±0.5%FS

	3
	垂直力加载方式
	闭环伺服加载或同等精度控制方式，力值稳定

	4
	水平力系统量程
	0～1000N，示值误差≤±0.5%FS-

	5
	数据采集频率
	不低于1000Hz

	6
	滑动速度
	0.1～0.5m/s无级可调，标准速度0.3m/s±3mm/s（可满足国标要求）

	7
	测试行程
	0～200mm可调（或覆盖该范围的更宽区间）

	8
	摩擦系数测量范围
	0.01～1.00，分辨率≤0.001

	9
	测试介质
	标配不少于三种标准测试板（如瓷砖、PVC、钢板等），可定制特殊介质（如冰雪面、油面、湿面等）

	10
	控制系统
	工控电脑+PLC或同等双控系统，配备不小于10英寸触控显示屏及集成测试软件

	11
	数据处理
	自动生成摩擦系数-时间曲线，支持数据导出（至少支持Excel或PDF格式），可追溯历史测试数据

	12
	试样规格
	适配成人及儿童整鞋，鞋码范围覆盖26#～48#（可定制特殊鞋型夹具）

	13
	安全保护
	至少具备过载保护、限位保护、急停装置等安全防护功能

	14
	电源
	AC 220V±10%，50Hz/60Hz，功率满足设备正常运行要求

	15
	气源要求
	0.4～0.6MPa压缩空气（用户自备）

	16
	整机尺寸
	满足实验室安装空间要求

	17
	整机重量
	满足常规实验室承重要求

	18
	工作环境
	温度10～35℃，湿度≤85%RH，无腐蚀性气体及强电磁干扰

	19
	适用标准
	至少符合GB/T 3903.6《鞋类整鞋试验方法防滑性能》、ISO 13287、ASTM F1677、GB 21148标准


3. 其他要求

设备应具备全自动化测试流程，一键完成测试与报告生成。

关键部件应采用防腐蚀、耐磨材料，确保长期使用稳定性。

供应商应随设备提供具备相应资质的第三方校准/检定证书。

（五）冰霜介面制造仪

1. 用途

用于整鞋防滑性能测试中冰霜界面的制备，配合止滑试验机测试成鞋或鞋底材料与冰面（霜面）之间的摩擦系数。

2. 技术参数要求

	序号
	参数名称
	技术要求

	1
	冰面盘尺寸
	不小于510×190×5mm（长×宽×厚）

	2
	冰面盘控温范围
	0℃～-10℃可调（或覆盖该范围的更宽区间）

	3
	冰面盘控温精度
	≤±2℃

	4
	结冰霜时间
	≤1.5小时

	5
	冰霜厚度
	2mm±0.5mm

	6
	冰水盘尺寸
	不小于510×190×15mm（长×宽×厚）

	7
	冰水盘控温范围
	0℃～-10℃可调（或覆盖该范围的更宽区间）

	8
	冰水盘控温精度
	≤±2℃

	9
	推平装置控温范围
	室温+10℃～80℃（或覆盖该范围的更宽区间）

	10
	机体表面处理
	静电喷漆或同等防护工艺处理，保证长期使用不褪色

	11
	适用标准
	至少符合GB/T 3903.6《鞋类整鞋试验方法防滑性能》等标准的要求


3. 其他要求

设备应配备产品合格证及使用说明书。

设备应采用高精度温度传感器，控温精准。

冰面盘、冰水盘等关键部件应采用不锈钢或同等耐腐蚀材质。

供应商应随设备提供具备相应资质的第三方校准/检定证书。

三、供货技术服务
3.1 服务人员要求：供应商应派出合格的有经验的技术人员对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术服务指导，并对安装的正确性负责。
3.2 安装要求：设备的安装时间和条件由采购人根据现场施工的实际工作进展确定,并提前通知。
3.3 培训服务要求：供应商的技术人员应对采购人员详细的解释技术文件、图纸、运行和维护等方面的有关问题，解答和解决采购人在合同范围内提出的问题。供应商的技术人员有义务在现场对运行和维护人员进行培训，培训结果应保证采购人员熟练操作，实验结果达到设备使用说明书技术要求。
3.4 现场服务要求：供应商技术人员应在三日内为采购人解决装置出现的软件及硬件问题。
3.5持续服务要求：如今后国家检测标准或技术规范做出调整，供应商须及时地免费为用户提供软件升级服务或调整，并提供免费培训。同时必须提供数据传输所用的详细的通信协议。并提供永久性的技术支持。
3.6翻译服务要求：如果提供的说明书为英文或其他国家文字的，乙方应将其翻译为中文，并对其正确性负责。
3.7技术支持服务：提供不低于 3年的技术支持。
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